## Slide 1: Diseño y control de temperatura del laboratorio de nanomicrofluídica
Autora : Isabella Avendaño Cortés
Asesor: Johann F. Osma

## Slide 2: Contenido
Contexto
Objetivos planteados
Especificaciones y restricciones
Desarrollo del proyecto
4.1 Diseño de cama térmica
4.2 Integración de circuitos
4.3 Caracterización
4.4 Implementación de código
4.5 Pruebas
4.6 Montaje
5. Conclusiones
6. Trabajo futuro

## Slide 3: 1. Contexto

## Slide 4: 1. Contexto
Grupo de investigación CMUA
Diseño y desarrollo de sistemas a escalas micro y nanométricas.
Objetivo: el grupo de investigación requiere hacer análisis del comportamiento de los microsistemas cuando se encuentran rodeados de agua a una temperatura especifica.
¿Cómo?
“Diseño e implementación de baño termostático para la caracterización de sistemas microfluídicos”
Timmy
Timmy 2.0

## Slide 5: 2. Objetivos planteados

## Slide 6: 2. Objetivos planteados
Diseño e implementación de las camas térmicas y su optimización para el futuro uso que harán los usuarios.
Implementación de camas térmicas
Implementación de funcionamiento remoto
Elección de componentes mejor se adapten a la estructura física de la cama térmica y el funcionamiento de este.

## Slide 7: 3. Especificaciones y restricciones

## Slide 8: 3. Especificaciones y restricciones
Diseño de cama térmica.
Funcionamiento remoto.
Bomba de agua para recircular el agua desde reservorio hasta la cama térmica.
Sensor de temperatura en cama térmica.
Rango de temperaturas de pruebas.
Tiempo de pruebas.

## Slide 9: 4. Desarrollo del proyecto

## Slide 10: 4.1 Diseño de cama térmica
Caja de luz: 19cm x 10cm x 3,7cm.
Cama térmica:15,3cm x 7,1cm x 3,5cm

## Slide 11: 4.2 Integración de circuitos
Bomba de agua
Primera alternativa
Bomba de agua submergible
Alternativa implementada
Bomba de agua no submergible
Tamaño de la bomba: 90mm x 40mm x 35mm.
Voltaje de funcionamiento : 5V Arduino
Corriente de trabajo: 0.27A
Trafico de fluido: 0,81 L/min.
Soporta hasta 75°C de temperatura del agua.

## Slide 12: 4.2 Integración de circuitos
Bomba de agua
Circuito implementado

## Slide 13: 4.2 Integración de circuitos
Circuito implementado
Cinta LED y DS18B20

## Slide 14: 4.2 Integración de circuitos
Circuito implementado
Replicación baño termostático

## Slide 15: 4.3 Caracterización
Metodología de caracterización: basado y adaptado en la Guía Técnica de Trazabilidad Metrológica e Incertidumbre de Medida en Carcterización Térmica de Baños y Hornos de Temperatura Controlada.
Condiciones fIsicas y experimentales de la caracterización:
El rango de temperatura al que se encontrará la temperatura de agua es de 20 ºC a 60ºC.
Rangos de temperatura para la caracterización: 25 ºC; 30 ºC; 35 ºC; 40 ºC; 45 ºC, 50 ºC y 55 ºC.
Volumen de agua en cama térmica: 173,808m L.
La altura a la que se encuentra el racor de entrada y salida para la recirculación es de 24,7cm respecto al nivel que se encuentra la manguera de entrada de agua de la bomba de agua.

## Slide 16: 4.3 Caracterización
¿ En qué momento empieza la recirculación de agua?
Setpoint en reservorio
Setpoint en reservorio – 1ºC
Setpoint en reservorio – 0.5 ºC
Setpoint en reservorio – 0.25 ºC
¿ Cuál es el mejor comportamiento?
Incertidumbre estándar experiental
Se elige el caso que menor incertidumbre tenga.

## Slide 17: 4.3 Caracterización
Ejemplo: 35 ºC
Mejor resultado
HIGH de Bomba de agua | Incertidumbre estándar experimental (cama térmica) | Est
Setpoint – 0.5 ºC | 0.683 ºC | 0.62ºC
Setpoint – 0.25 ºC | 3.5ºC | 1.44ºC
Setpoint – 1 ºC | 1.45ºC | 1.13ºC
HIGH de Bomba de agua | Incertidumbre estándar experimental (cama térmica) | Est
Setpoint – 0.5 ºC |  | 0.62ºC
Setpoint – 0.25 ºC |  | 1.44ºC
Setpoint – 1 ºC |  | 1.13ºC

## Slide 18: 4.3 Caracterización
Ejemplo: 55 ºC
Mejor resultado
HIGH de Bomba de agua | Incertidumbre estándar experimental (cama térmica) | Est
Setpoint – 0.5 ºC | ºC | 3.9ºC
Setpoint – 1 ºC | ºC | 3.4ºC
HIGH de Bomba de agua | Incertidumbre estándar experimental (cama térmica) | Est
Setpoint – 0.5 ºC |  | 3.9ºC
Setpoint – 1 ºC |  | 3.4ºC

## Slide 19: 4.3 Caracterización
Regresión
Función de Sigmoid
[1]
Notes: [1] : http://berryberryeasy.com/2011/03/stpm-chemistry-form-6-notes-ionic-equilibrium-part-10/

## Slide 20: 4.3 Caracterización
Ejemplo: 35 ºC
Comportamiento de temperatura de agua en cama térmica y regresión.
Derivada del comportamiento de temperatura de agua en cama térmica .

## Slide 21: 4.3 Caracterización
Ejemplo: 55 ºC
Comportamiento de temperatura de agua en cama térmica y regresión.
Derivada del comportamiento de temperatura de agua en cama térmica .

## Slide 22: 4.3 Caracterización
Resultados de caracterización
Rango de temperatura | HIGH en bomba | 
Temp objetivo <= 25 ºC | Setpoint - 1 ºC | 2 ºC
25 ºC < Temp obj <= 30ºC | Setpoint – 0.25 ºC | 3 ºC
30 ºC < Temp obj <= 35ºC | Setpoint – 0.5 ºC | 2,8 ºC
35 ºC < Temp obj <= 40ºC | Setpoint – 0.5 ºC | 5 ºC
40 ºC < Temp obj <= 45ºC | Setpoint – 0.5 ºC | 5 ºC
45 ºC < Temp obj <= 50ºC | Setpoint – 1 ºC | 5 ºC
50 ºC < Temp obj <= 60ºC | Setpoint – 1 ºC | 5 ºC
Rango de temperatura | HIGH en bomba | 
Temp objetivo <= 25 ºC | Setpoint - 1 ºC | 2 ºC
25 ºC < Temp obj <= 30ºC | Setpoint – 0.25 ºC | 3 ºC
30 ºC < Temp obj <= 35ºC | Setpoint – 0.5 ºC | 2,8 ºC
35 ºC < Temp obj <= 40ºC | Setpoint – 0.5 ºC | 5 ºC
40 ºC < Temp obj <= 45ºC | Setpoint – 0.5 ºC | 5 ºC
45 ºC < Temp obj <= 50ºC | Setpoint – 1 ºC | 5 ºC
50 ºC < Temp obj <= 60ºC | Setpoint – 1 ºC | 5 ºC

## Slide 23: 4.4 Implementación de código

## Slide 24: 4.4 Implementación de código
Inicializar variables y constantes
Comunicación serial entre Arduino y Raspberry Pi.
Uso de variable que puede tener dos entradas.
Luz
Asignar la temperatura objetivo en la cama térmica
Temperatura
Para encender o apagar la cinta LED.
Ciclo iterativo

## Slide 25: 4.5 Pruebas
Resultados
Temperatura objetivo | HIGH de Bomba de agua | Tiempo completo de prueba | Tiempo de la circulación de agua | Temperatura máxima en cama térmica – promedio
23.6 ºC | Setpoint – 1 ºC | 13.5 min | 8.3 min | 23.07 ºC
27.5 ºC | Setpoint – 0.25 ºC | 20 min | 15 min | 27.4 ºC (durante los últimos 9.5 min de la prueba)
46.5 ºC | Setpoint – 1 ºC | 39 min | 22 min | 46.7 ºC (durante los últimos 10 min de la prueba)
32.7 ºC | Setpoint – 0.5 ºC | 22 min | 15min | 32.4 ºC (durante los últimos 7 min de la prueba)
38.3 ºC | Setpoint – 0.5 ºC | 32 min | 19min | 38.9 ºC (durante los últimos 10 min de la prueba)
43 ºC | Setpoint – 0.5 ºC | 39 min | 22min | 43.45 ºC (durante los últimos 13 min de la prueba)
57.5ºC | Setpoint – 1 ºC | 65min | 42min | 57.54 ºC (durante los últimos 18 min de la prueba)

## Slide 26: 4.5 Pruebas
32.7 ºC

## Slide 27: 4.5 Pruebas
57.5 ºC

## Slide 28: 4.6 Montaje
Montaje final

## Slide 29: 5. Conclusiones

## Slide 30: 5. Conclusiones
Cumplimiento de las especificaciones del diseño.
El gradiente de temperatura cambia dependiendo del rango de temperatura probado.
El instante de tiempo en que empieza la circulación del agua fue un factor importante en el método de la caracterización.
Se logra funcionamiento remoto y comunicación entre Arduino y Raspberry Pi.

## Slide 31: 6. Trabajo futuro

## Slide 32: 6. Trabajo futuro
Aislamiento térmico del reservorio para que el sea menor y el tiempo de calentamiento disminuya.
Replicación del proyecto para que en un futuro sean cinco camas térmicas.

## Slide 33: Gracias