## Hoja1
Prueba 1
RESULTADOS
Pistola Infrarojo
Cambio de voltaje | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | max | min |  |  | 2m | max | min
1 | 21.1 | 22 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 21.8 | 20.8 | 0.3 | 0.2 | 1.442% | 0.9615% | 21.4667 | 0.53333 | 0.86667 | 2.484% | 4.037%
1.5 | 21.7 | 22.1 | 21.7 | 22.2 | 22 | 22.8 | 21.8 | 0.2 | 0.1 | 0.9174% | 0.4587% | 22.3667 | 0.43333 | 0.26667 | 1.937% | 1.192%
2 | 23 | 23.5 | 21.2 | 22.6 | 22.7 | 24 | 22.3 | 0.7 | 1.1 | 3.139% | 4.933% | 23.3667 | 0.63333 | 0.76667 | 2.71% | 3.281%
2.5 | 24.7 | 26.6 | 24.5 | 26.1 | 25.1 | 26.2 | 24.7667 | 0.33333 | 0.26667 | 1.346% | 1.077% | 26.3 | 0.3 | 0.2 | 1.141% | 0.7605%
3 | 27 | 29 | 26.5 | 27.5 | 26.5 | 29.5 | 26.6667 | 0.33333 | 0.16667 | 1.25% | 0.625% | 28.6667 | 0.83333 | 1.1667 | 2.907% | 4.07%
3.5 | 28.1 | 32.5 | 28.3 | 30 | 29.7 | 33.5 | 28.7 | 1 | 0.6 | 3.484% | 2.091% | 32 | 1.5 | 2 | 4.688% | 6.25%
4 | 32 | 35.2 | 30.5 | 34.7 | 34.8 | 38.2 | 32.4333 | 2.3667 | 1.9333 | 7.297% | 5.961% | 36.0333 | 2.1667 | 1.3333 | 6.013% | 3.7%
4.5 | 36.7 | 37.2 | 35 | 39 | 37.2 | 41.8 | 36.3 | 0.9 | 1.3 | 2.479% | 3.581% | 39.3333 | 2.4667 | 2.1333 | 6.271% | 5.424%
5 | 40.1 | 42.5 | 40.2 | 42 | 39.5 | 45.6 | 39.9333 | 0.26667 | 0.43333 | 0.6678% | 1.085% | 43.3667 | 2.2333 | 1.3667 | 5.15% | 3.151%
5.5 | 45.6 | 46.2 | 43.5 | 46 | 45.6 | 53.2 | 44.9 | 0.7 | 1.4 | 1.559% | 3.118% | 48.4667 | 4.7333 | 2.4667 | 9.766% | 5.089%
6 | 52.5 | 58.7 | 43.6 | 53.1 | 47.3 | 58.6 | 47.8 | 4.7 | 4.2 | 9.833% | 8.787% | 56.8 | 1.9 | 3.7 | 3.345% | 6.514%
6.5 | 57.6 | 65.8 | 50.7 | 57.6 | 58.5 | 62.7 | 55.6 | 2.9 | 4.9 | 5.216% | 8.813% | 62.0333 | 3.7667 | 4.4333 | 6.072% | 7.147%
7 | 68.6 | 70.4 | 54.3 | 60.5 | 57 | 66.2 | 59.9667 | 8.6333 | 5.6667 | 14.4% | 9.45% | 65.7 | 4.7 | 5.2 | 7.154% | 7.915%
7.5 | 73 | 74.7 | 61.2 | 66.5 | 60.1 | 71.7 | 64.7667 | 8.2333 | 4.6667 | 12.71% | 7.205% | 70.9667 | 3.7333 | 4.4667 | 5.261% | 6.294%
8 | 79.5 | 81.1 | 72.3 | 80 | 71.5 | 78.3 | 74.4333 | 5.0667 | 2.9333 | 6.807% | 3.941% | 79.8 | 1.3 | 1.5 | 1.629% | 1.88%
8.5 | 83.8 | 85.5 | 76.7 | 86.4 | 76.5 | 86.1 | 79 | 4.8 | 2.5 | 6.076% | 3.165% | 86 | 0.4 | 0.5 | 0.4651% | 0.5814%
9 | 91.4 | 93.2 | 91.3 | 95.3 | 89.3 | 93.8 | 90.6667 | 0.73333 | 1.3667 | 0.8088% | 1.507% | 94.1 | 1.2 | 0.9 | 1.275% | 0.9564%
9.5 | 95.5 | 97.1 | 95 | 98.1 | 94.7 | 98 | 95.0667 | 0.43333 | 0.36667 | 0.4558% | 0.3857% | 97.7333 | 0.36667 | 0.63333 | 0.3752% | 0.648%
10 | 98.8 | 100.3 | 95.3 | 101.2 | 98.2 | 101.5 | 97.4333 | 1.3667 | 2.1333 | 1.403% | 2.19% | 101 | 0.5 | 0.7 | 0.495% | 0.6931%
10.5 | 103.2 | 105 | 100.2 | 106.6 | 102.1 | 106.3 | 101.8333 | 1.3667 | 1.6333 | 1.342% | 1.604% | 105.9667 | 0.63333 | 0.96667 | 0.5977% | 0.9122%
11 | 108.3 | 110.7 | 105.2 | 113.5 | 106.2 | 112.5 | 106.5667 | 1.7333 | 1.3667 | 1.627% | 1.282% | 112.2333 | 1.2667 | 1.5333 | 1.129% | 1.366%
11.5 | 112.2 | 115.7 | 107.5 | 120.5 | 111.6 | 117.9 | 110.4333 | 1.7667 | 2.9333 | 1.6% | 2.656% | 118.0333 | 2.4667 | 2.3333 | 2.09% | 1.977%
12 | 115.4 | 119.6 | 117.1 | 124.5 | 116.4 | 122.8 | 116.3 | 0.8 | 0.9 | 0.6879% | 0.7739% | 122.3 | 2.2 | 2.7 | 1.799% | 2.208%
[8 empty] | 2.158 | 1.8725 | 3.763% | 3.289% |  | 1.7507 | 1.8319 | 3.25% | 3.306%
[8 empty] | 2.0152 |  | 3.526% |  |  |  |  | 3.278%
| Termocupla |  | -3
Cambio de voltaje | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m
1 | 20 | 20 | 22 | 23
1.5 | 21 | 22 | 24 | 25
2 | 22 | 23 | 26 | 27
2.5 | 24 | 25 | 27 | 29
3 | 26 | 27 | 29 | 30
3.5 | 28 | 29 | 32 | 33
4 | 25 | 27 | 36 | 42
4.5 | 30 | 33 | 43 | 48
5 | 37 | 39 | 42 | 44
5.5 | 42 | 44
6 | 50 | 53
6.5 | 57 | 61
7 | 64 | 68
7.5 | 70 | 74
8 | 76 | 80
8.5 | 83 | 87
9 | 90 | 94
9.5 | 94 | 96
10 | 97 | 99
10.5 | 99 | 102
11 | 103 | 105
11.5 | 106 | 109
12 | 110 | 113

## Hoja2
Entre 10 y 15
|  |  | en x es 5 | En y es 11,12,13
|  | MEDICIÓN 1 |  | MEDICIÓN 2 |  | MEDICIÓN 3
| Cambio de voltaje | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m |  | 1m |  |  |  |  | 2m
| 1 | 24.1633 | 25.0033 | 24.7 | 25.1333 | 25.0033 | 26.0233 |  | 24.6222 | 0.38111 | 0.45889 | 1.548% | 1.864% | 25.3867 | 0.63667 | 0.38333 | 2.508% | 1.51%
| 1.5 | 27.5233 | 28.18 | 26.5233 | 27.8367 | 26.7867 | 27.87 |  | 26.9444 | 0.57889 | 0.42111 | 2.148% | 1.563% | 27.9622 | 0.21778 | 0.12556 | 0.7788% | 0.449%
| 2 | 27.5333 | 29.7867 | 26.9 | 28.4133 | 28.6733 | 29.1367 |  | 27.7022 | 0.97111 | 0.80222 | 3.506% | 2.896% | 29.1122 | 0.67444 | 0.69889 | 2.317% | 2.401%
| 2.5 | 31.7533 | 33.4067 | 28.2733 | 30.36 | 29.5667 | 31.74 |  | 29.8644 | 1.8889 | 1.5911 | 6.325% | 5.328% | 31.8356 | 1.5711 | 1.4756 | 4.935% | 4.635%
| 3 | 32.5967 | 34.1667 | 29.9333 | 33.2 | 31.64 | 33.73 |  | 31.39 | 1.2067 | 1.4567 | 3.844% | 4.641% | 33.6989 | 0.46778 | 0.49889 | 1.388% | 1.48%
| 3.5 | 34.5 | 40.01 | 34.05 | 36.9867 | 34.85 | 37.2733 |  | 34.4667 | 0.38333 | 0.41667 | 1.112% | 1.209% | 38.09 | 1.92 | 1.1033 | 5.041% | 2.897%
| 4 | 39.7267 | 42.2367 | 36.74 | 41.9067 | 37.9067 | 41.91 |  | 38.1244 | 1.6022 | 1.3844 | 4.203% | 3.631% | 42.0178 | 0.21889 | 0.11111 | 0.5209% | 0.2644%
| 4.5 | 41.68 | 44.93 | 38.9733 | 43.8767 | 41.9567 | 44.3933 |  | 40.87 | 1.0867 | 1.8967 | 2.659% | 4.641% | 44.4 | 0.53 | 0.52333 | 1.194% | 1.179%
| 5 | 43.4333 | 46.76 | 44.0467 | 48.3667 | 44.76 | 47.0533 |  | 44.08 | 0.68 | 0.64667 | 1.543% | 1.467% | 47.3933 | 0.97333 | 0.63333 | 2.054% | 1.336%
| 5.5 | 46.7167 | 52.1667 | 45.4367 | 51.71 | 45.77 | 51.6267 |  | 45.9744 | 0.74222 | 0.53778 | 1.614% | 1.17% | 51.8344 | 0.33222 | 0.20778 | 0.6409% | 0.4008%
| 6 | 50.8567 | 56.9433 | 50.3033 | 56.9133 | 51.7567 | 56.2533 |  | 50.9722 | 0.78444 | 0.66889 | 1.539% | 1.312% | 56.7033 | 0.24 | 0.45 | 0.4233% | 0.7936%
| 6.5 | 52.7867 | 58.8233 | 51.65 | 59.5367 | 53.7333 | 58.6933 |  | 52.7233 | 1.01 | 1.0733 | 1.916% | 2.036% | 59.0178 | 0.51889 | 0.32444 | 0.8792% | 0.5497%
| 7 | 58.3333 | 62.15 | 58.0667 | 63.95 | 58.7167 | 63.6733 |  | 58.3722 | 0.34444 | 0.30556 | 0.5901% | 0.5235% | 63.2578 | 0.69222 | 1.1078 | 1.094% | 1.751%
| 7.5 | 60.39 | 68.5567 | 59.94 | 69.6667 | 61.7667 | 70.2733 |  | 60.6989 | 1.0678 | 0.75889 | 1.759% | 1.25% | 69.4989 | 0.77444 | 0.94222 | 1.114% | 1.356%
| 8 | 64.4367 | 71.4033 | 64.2033 | 71.2567 | 64.6233 | 72.6667 |  | 64.4211 | 0.20222 | 0.21778 | 0.3139% | 0.3381% | 71.7756 | 0.89111 | 0.51889 | 1.242% | 0.7229%
| 8.5 | 70.1033 | 78.2333 | 70.1833 | 77.8433 | 70.6633 | 77.4833 |  | 70.3167 | 0.34667 | 0.21333 | 0.493% | 0.3034% | 77.8533 | 0.38 | 0.37 | 0.4881% | 0.4753%
| 9 | 71.64 | 80.71 | 73.9267 | 82.5333 | 72.4033 | 82.2233 |  | 72.6567 | 1.27 | 1.0167 | 1.748% | 1.399% | 81.8222 | 0.71111 | 1.1122 | 0.8691% | 1.359%
| 9.5 | 75.2133 | 84.1167 | 75.77 | 86.66 | 76.02 | 86.8533 |  | 75.6678 | 0.35222 | 0.45444 | 0.4655% | 0.6006% | 85.8767 | 0.97667 | 1.76 | 1.137% | 2.049%
| 10 | 80.2367 | 89.8133 | 80.88 | 91.2433 | 81.6967 | 90.82 |  | 80.9378 | 0.75889 | 0.70111 | 0.9376% | 0.8662% | 90.6256 | 0.61778 | 0.81222 | 0.6817% | 0.8962%
| 10.5 | 84.7 | 93.9433 | 83.76 | 96.0067 | 84.8167 | 97.5567 |  | 84.4256 | 0.39111 | 0.66556 | 0.4633% | 0.7883% | 95.8356 | 1.7211 | 1.8922 | 1.796% | 1.974%
| 11 | 88.36 | 99.0633 | 90.8667 | 99.6733 | 89.7467 | 100.4667 |  | 89.6578 | 1.2089 | 1.2978 | 1.348% | 1.447% | 99.7344 | 0.73222 | 0.67111 | 0.7342% | 0.6729%
| 11.5 | 97.1667 | 106.6033 | 99.03 | 106.7167 | 100.2 | 108.21 |  | 98.7989 | 1.4011 | 1.6322 | 1.418% | 1.652% | 107.1767 | 1.0333 | 0.57333 | 0.9641% | 0.5349%
| 12 | 103.83 | 119.4167 | 102.7567 | 122.88 | 103.0733 | 120.7233 |  | 103.22 | 0.61 | 0.46333 | 0.591% | 0.4489% | 121.0067 | 1.8733 | 1.59 | 1.548% | 1.314%
[10 empty] | 0.83778 | 0.82961 | 1.83% | 1.799% |  | 0.81324 | 0.77763 | 1.493% | 1.348%
[12 empty] | 1.814% |  |  |  |  | 1.421%
| VOLTAJE | 12V
Temperatura
Voltaje | Time (s) | Infrared thermometer | Thermal camera | Infrared thermometer | Thermal camera | Infrared thermometer | Thermal camera | Prom Infrarrojo | Err max | Err min |  |  |  |  | Prom Camara | Err max | Err min
0 | 0 | 23 | 24.68 | 22.7 | 24.15 | 22.7 | 23.98 | 22.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8772% | 0.4386% |  |  | 24.27 | 0.41 | 0.29 | 1.689% | 1.195%
12 | 30 | 77.1 | 71.91 | 79.7 | 82.7 | 80.1 | 84.7 | 78.9667 | 1.1333 | 1.8667 | 1.435% | 2.364% |  |  | 79.77 | 4.93 | 7.86 | 6.18% | 9.853%
12 | 60 | 106.6 | 104.21 | 105.5 | 103.58 | 105.5 | 104.31 | 105.8667 | 0.73333 | 0.36667 | 0.6927% | 0.3463% |  |  | 104.0333 | 0.27667 | 0.45333 | 0.2659% | 0.4358%
12 | 90 | 116 | 114.55 | 115.5 | 114.2 | 112.3 | 115 | 114.6 | 1.4 | 2.3 | 1.222% | 2.007% |  |  | 114.5833 | 0.41667 | 0.38333 | 0.3636% | 0.3345%
12 | 120 | 120.2 | 120.65 | 125 | 121.19 | 122.33 | 121.83 | 122.51 | 2.49 | 2.31 | 2.032% | 1.886% |  |  | 121.2233 | 0.60667 | 0.57333 | 0.5005% | 0.473%
12 | 150 | 124.5 | 125.5 | 126.5 | 124.1 | 127 | 125.07 | 126 | 1 | 1.5 | 0.7937% | 1.19% |  |  | 124.89 | 0.61 | 0.79 | 0.4884% | 0.6326%
12 | 180 | 125.5 | 126.18 | 127.1 | 125.35 | 127 | 126.74 | 126.5333 | 0.56667 | 1.0333 | 0.4478% | 0.8166% |  |  | 126.09 | 0.65 | 0.74 | 0.5155% | 0.5869%
12 | 210 | 125.5 | 126.55 | 131 | 125.46 | 128 | 126.11 | 128.1667 | 2.8333 | 2.6667 | 2.211% | 2.081% |  |  | 126.04 | 0.51 | 0.58 | 0.4046% | 0.4602%
12 | 240 | 128 | 127.8 | 132.5 | 126.91 | 129.2 | 126.71 | 129.9 | 2.6 | 1.9 | 2.002% | 1.463% |  |  | 127.14 | 0.66 | 0.43 | 0.5191% | 0.3382%
12 | 270 | 127.7 | 126.48 | 130.3 | 126.35 | 129.5 | 127.02 | 129.1667 | 1.1333 | 1.4667 | 0.8774% | 1.135% |  |  | 126.6167 | 0.40333 | 0.26667 | 0.3185% | 0.2106%
12 | 300 | 128.6 | 126.92 | 131.3 | 127.2 | 129.1 | 127.25 | 129.6667 | 1.6333 | 1.0667 | 1.26% | 0.8226% |  |  | 127.1233 | 0.12667 | 0.20333 | 0.09964% | 0.1599%
12 | 330 | 133.5 | 127.9 | 130 | 126.59 | 130.7 | 127.22 | 131.4 | 2.1 | 1.4 | 1.598% | 1.065% |  |  | 127.2367 | 0.66333 | 0.64667 | 0.5213% | 0.5082%
12 | 360 | 130.5 | 127.21 | 133 | 126.36 | 130 | 127.21 | 131.1667 | 1.8333 | 1.1667 | 1.398% | 0.8895% |  |  | 126.9267 | 0.28333 | 0.56667 | 0.2232% | 0.4465%
[9 empty] | 1.5121 | 1.4726 | 1.296% | 1.27% |  |  |  | 0.81128 | 1.0603 | 0.93% | 1.203%
[11 empty] | 1.283% | [6 empty] | 1.066%
[5 empty] | N. Elements | Temperature [°C]
[5 empty] | 2868 | 89.63
[5 empty] | 4811 | 84.9
[5 empty] | 5742 | 84.6
[5 empty] | 8853 | 84.31
[5 empty] | 18214 | 84.26
[5 empty] | 37382 | 84.2
[5 empty] | 53170 | 84.18
[5 empty] | 126989 | 84.15

## Hoja3
|  | INFRARROJO |  | CAMARA
Cambio de voltaje | 2m | max | min | 2m | max | min |  |  | Error infrarojo | Error camara
1 | 21.4667 | 0.53333 | 0.86667 | 25.3867 | 0.63667 | 0.38333
1.5 | 22.3667 | 0.43333 | 0.26667 | 27.9622 | 0.21778 | 0.12556
2 | 23.3667 | 0.63333 | 0.76667 | 29.1122 | 0.67444 | 0.69889 | 2 | 22.8 | 0.024854 | 0.27685
2.5 | 26.3 | 0.3 | 0.2 | 31.8356 | 1.5711 | 1.4756
3 | 28.6667 | 0.83333 | 1.1667 | 33.6989 | 0.46778 | 0.49889
3.5 | 32 | 1.5 | 2 | 38.09 | 1.92 | 1.1033
4 | 36.0333 | 2.1667 | 1.3333 | 42.0178 | 0.21889 | 0.11111
4.5 | 39.3333 | 2.4667 | 2.1333 | 44.4 | 0.53 | 0.52333
5 | 43.3667 | 2.2333 | 1.3667 | 47.3933 | 0.97333 | 0.63333 | 5 | 37.4 | 0.15954 | 0.2672
5.5 | 48.4667 | 4.7333 | 2.4667 | 51.8344 | 0.33222 | 0.20778
6 | 56.8 | 1.9 | 3.7 | 56.7033 | 0.24 | 0.45
6.5 | 62.0333 | 3.7667 | 4.4333 | 59.0178 | 0.51889 | 0.32444
7 | 65.7 | 4.7 | 5.2 | 63.2578 | 0.69222 | 1.1078 | 7 | 54 | 0.21667 | 0.17144
7.5 | 70.9667 | 3.7333 | 4.4667 | 69.4989 | 0.77444 | 0.94222
8 | 79.8 | 1.3 | 1.5 | 71.7756 | 0.89111 | 0.51889
8.5 | 86 | 0.4 | 0.5 | 77.8533 | 0.38 | 0.37
9 | 94.1 | 1.2 | 0.9 | 81.8222 | 0.71111 | 1.1122
9.5 | 97.7333 | 0.36667 | 0.63333 | 85.8767 | 0.97667 | 1.76
10 | 101 | 0.5 | 0.7 | 90.6256 | 0.61778 | 0.81222 | 10 | 89.4 | 0.12975 | 0.013709
10.5 | 105.9667 | 0.63333 | 0.96667 | 95.8356 | 1.7211 | 1.8922
11 | 112.2333 | 1.2667 | 1.5333 | 99.7344 | 0.73222 | 0.67111
11.5 | 118.0333 | 2.4667 | 2.3333 | 107.1767 | 1.0333 | 0.57333
12 | 122.3 | 2.2 | 2.7 | 121.0067 | 1.8733 | 1.59 | 12 | 120 | 0.019167 | 0.0083889
|  | 1.7507 | 1.8319 |  | 0.81324 | 0.77763 |  |  | 11% | 14.75%